版本：    2011-01

Y Q X 系列

厌氧培养箱

使

用

说

明

书

上 海 海 向 仪 器 设 备 厂

Shanghai Haixiang Inareumenr& Equipment Factory

生产基地：上海奉贤区庄行工业园区

电话：60484976 传真：021-57492276

24小时服务热线：13681688861

一、概述
　　 厌氧培养箱是一种在无氧环境条件下进行细菌培养及操作的专用装置。它能提供严格的厌氧状态恒定的温度培养条件和具有一系统化、科学化的工作区域。在本装置内操作培养，可以培养最难生长的厌氧生物，又能避免以往厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。因此本装置时厌氧生物检测科研的理想工具。本装置也是一物多用的良好仪器，如改变操作方法，为微需氧菌的生长提供良好的生长条件。

二、特点
　　1）培养箱温度控制采用微电脑智能控温仪，LED数字显示，并设有限温保护装置。能准确直观的反映箱内温度，控温精确可靠。
　　2）箱内装有紫外线杀菌灯，气体经过过滤后进入箱内，可有效的避免细菌污染。
　　3）气路装置可任意准确调节流量，能任意输入各种所需气体。
　　4）操作室前窗采用厚透明特种下班制作，能清晰直接室内操作情况，操作使用塑胶手套可靠舒适、灵活，使用方便。
　　5）操作室内备有试管内熔蜡装置和除氧催化器。
　　6）整机造型新颖，结构紧凑，具有厌氧环境好，密封性能好，气检温控精度高，稳定性好，使用方便，工作安全可靠的优点。

三、主要技术指标

| 型号 | YQX-I | YQX-II |
| --- | --- | --- |
| 取样室形成厌氧状态时间 | <5 分钟 |
| 操作室形成厌氧时间 | <1 小时 |
| 厌氧环境维持时间 | 操作室在停止补充微量混合气体的情况下>12 小时 |
| 培养室使用温控范围 | 室温+3～50℃ |
| 培养室温度波动 | ±0.3℃ |
| 培养室温度均匀性 | ±1℃ |
| 电源/功率 | 220V50Hz/600W |
| 培养室内尺寸(mm) | 250×190×290 | 250×190×290 |
| 操作室尺寸(mm) | 900×650×650 | 800×650×660 |
| 外形尺寸(mm) | 1320×750×1400 | 1260×730×1380 |

四、安装
　　1）整机应安放在温差较小，操作方便的位置，应避免阳光直晒和远离采暖设备。放置平稳。
　　2）将混合气瓶、氮气瓶平稳安放在箱体旁，分别安装好减压阀和压力表。
　　3）接上气路并检查气路，为防止漏气，必要时可在各接管处用密封胶粘合。

五、使用说明

（一）操作室厌氧环境形成
　　1）根据使用需要放置好必要的配件和器具。
　　2）操作室内放入密闭着的钯粒除氧剂和封闭着的米兰指示试纸。
　　3）关闭取样室内外门。
　　4）转换操作室内气体。
      （1）两个手套法兰上套上乳胶手套并扎紧。
      （2）通过氮气控制阀充入氮气至乳胶手套充满气体而膨胀至伸直时关闭氮气控制阀。
      （3）通过放气控制阀放出操作室内气体至手套内无气而垂下后关闭放气阀。
      （4）重复以上步骤三至四次，此时操作室内气体中含氧量已处于极微量状态。
　    （5）通过混合气控制阀，参照上面步骤置换混合气二次。
          （混合气配比：N285%   H210%  CO25%)
　　5）打开钯粒除氧剂，接通除氧催化器电源进行催化除氧。一小时后打开米兰指示试纸，观察其颜色，不变色即为操作室内已达厌氧状态。
　　6）打开紫外线杀菌灯进行操作室内灭菌处理。
（二）菌种的置入和　　1）将菌种由取样室外门放入取样室后关闭外门。
　　 2）由真空泵将取样室抽真空后放入氮气至真空表指针回复原位。连续二次。
　　 3）将菌种由内门移入操作室后进行培养。
　　 4）通过流量计经常或连续补入微量混合气以保证操作室内的厌氧状态。培养
（三）面板上的温控仪是控制培养箱内温度的，温控仪使用方法见温控仪使用说明书。

六、注意事项

　　1）仪器尽可能地安装于空气清净，温度变化较小的地方。
　　2）开机前应全面熟悉和了解各组成配套仪器、仪表的说明书，掌握正确的使用方法。
　　3）培养物必须是在操作室内达以绝对厌氧环境后放入。
　　4）如发生故障（停气等原因）操作室内仍可保持12小时厌氧状态。（超过12小时则根据需要把培养物取出另作处理）。
　　5）经常注意气路有气漏气现象。
　　6）调换气瓶时，注意要扎紧气管，避免流入氧气体。
　　7）真空泵按要求使用，定期检查加油。

七、电气原理图

八、气体流程图

九、故障处理

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 1.无电源 | 1.插头未插或断线 | 1.插好插头或接好线 |
|  | 2.熔断器开路 | 2.更换同型号熔丝管 |
|  | 3.电源开关坏 | 3.更换电源开关 |
| 2.培养箱不升温 | 1.设定温度低 | 1.调整设定温度 |
|  | 2.控温仪坏 | 2.更换控温仪 |
|  | 3.控头坏 | 3.更换控头 |
| 3.操作室、取样室漏气 | 1.密封不好 | 1.用肥皂水校漏后用704密封 |
|  | 2.年久橡皮圈老化 | 2.更换橡皮圈 |
| 4.气路不通 | 1.气阀坏 | 1.更换气阀 |
|  | 2.皮管漏气或脱落 | 2.更换专用皮管，或夹紧喉箍 |
|  | 3.气瓶气用完 | 3.更换气体 |
| 5.灯不亮 | 1.启辉器或灯不亮 | 1.更换启辉器或灯管 |
|  | 2.整流器烧坏 | 2.理换整流器 |

YQX 型熔蜡消毒器使用说明书

一、用途、特点
    YQX型熔蜡消毒器系 YQX 型厌氧培养箱配套装置，也能配套在任何国外厌氧箱上使用。也可作医用上的单独使用仪器。该仪器吸收了国外消毒器的长处，并具有体积小、用电省，功能齐等优点，是一种较为理想的医用熔蜡消毒器。

二、主要技术指标
    1）工作电源：220V，50Hz
    2）功率：熔蜡 50W；消毒 20W 
    3）外形尺寸（长宽高）：200X103X145（mm）

三、使用方法
    1）使用前把电源插头插好，接通电源，并打开仪器面板上的电源开关，此时电源指示灯应发亮。
    2）熔蜡功能：打开仪器面板上的熔蜡开关，此时熔蜡指示灯应发亮，稍等几分钟后，面板上熔蜡头子发热，试管可接近熔蜡头子上的小铜块旋转慢慢熔蜡。
    3）消毒功能：打开仪器面板上的消毒开关，此时消毒指示灯应发亮，并插上后面板上的消毒扁插头，这时电热棒发热，同时将电热丝触碰顶部的两根铜丝（长的两根），电热棒上的电热丝会发红，将发红的电热丝线伸入试管内少许时间即可消毒。
    4）仪器使用完毕后应切断电源，放置在干燥清洁的地方。

装箱单

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YQX 厌氧培养箱 | 主机 | 1 台 |  |
| 2 | 除氧催化器 | 配件 | 1 件 |  |
| 3 | 熔蜡消毒器 | 配件 | 1 件 |  |
| 4 | 乳胶手套 | 配件 | 1 付 |  |
| 5 | 米兰指示试纸 | 配件 | 5 条 |  |
| 6 | 本使用说明书 | 文件 | 1 份 |  |
| 7 | 产品保修卡 | 文件 | 1 份 |  |
| 8 | 产品合格证 | 文件 | 1 份 |  |
| 9 | 本装箱单 | 文件 | 1 份 |  |
| 10 | 真空泵使用说明书 | 文件 | 1 份 |  |
| 11 | 熔蜡消毒器说明书 | 文件 | 1 份 |  |

本单所列物品与箱内所装实物相符。