版本：2013-01

HX – 2102系列

立式恒温培养摇床

使

用

说

明

书

上 海 海 向 仪 器 设 备 厂

Shanghai Haixiang Inareumenr& Equipment Factory

生产基地：上海奉贤区庄行工业园区北环路18号

电话：021-57492276          传真：021-57492276

仪器简介

HX系列新型恒温培养摇床是根据现代生物研究实验需要，最新设计的新型恒温培养制取仪器。该仪器整机造型豪华美观具有极富美学设计理念、操作界面人机友好对话形象化设计思维、声光报警、环境扫描微处理芯片对仪器温度、频率等指标具有高精度控制能力等。体现出人性化的设计理念、精良的制造工艺和与众不同的专业化制造品位。

仪器广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的生物、化学反应，细菌培养、发酵、杂交以及酶、细胞组织研究等。可对微生物细胞与各类菌种作运动培养也可作静态培养，在生物、分子、医学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。

产品特点

- 集恒温培养箱与摇床于一体、一机两用投资少，节约空间占地小。

- 三维偏心轮驱动机构，运转平滑稳定耐久可靠。

- 智能化声光报警环境扫描微处理控制器，倾斜式人性化图案操作界面的控制面板，大屏幕背光液晶显示屏，更具良好的视觉效果。

- 具有运行参数记忆保存功能、可避免繁琐操作。

- 运行参数加密锁定，避免人为误操作。

- 高精度频率控制系统，频率精度达到±1rpm，液晶显示屏显示设定频率和实际频率。

- 高精度温度控制系统，温控精度达到±0.1℃，液晶显示屏显示设定温度和实际温度。

- 实测温度偏离设定温度超过±3℃时，仪器发出声光报警讯号。

- 独特的电机过热、温度失控自动断电保护装置。

- 设有定时功能，1分钟到999小时之间设定培养时间，液晶显示屏显示定时时间和剩余时间。届时仪器自动停机并声光报警。

- 电子控制可调式封闭循环加热系统、静音风扇设计。

- 最先进大力矩长寿命电机保证持续工作毋须保养。

- 灵活便捷，品种繁多的脱卸式托盘配件。

- 镜面不锈钢内衬，不锈钢电抛光托盘、弹簧、烧瓶夹。

- 静电喷塑箱体，大屏幕可视窗，流线型豪华整机造型。

一、技术指标

| 产品型号 | HX-2102C | HX2102 |
| --- | --- | --- |
| 旋转频率 | 30∽300rpm |
| 频率精度 | ±1rpm |
| 摆振幅度 | Φ26cm |
| 标准配置 | 上层：250mL×12支；下层：500ml×12支 | 上层：500mL×12支；下层：弹簧摇板 |
| 托盘尺寸 | 500×350（mm） | 740×460（mm） |
| 定时范围 | 0—999小时 |
| 温控范围 | 4-60℃ 环境温度要求：25℃ |
| 温控精度 | ±0.1℃（恒温状态） |
| 温度均匀度 | ±1℃ |
| 托盘数量 | 2块 |
| 功 率 | 550W |
| 电 源 | AC220V±10% 50∽60HZ |

二、使用前的准备

- 仪器应放置在地面平整、干燥、无阳光直射的位置。

- 为保证运行过程中的平稳性，仪器必须水平放置。调整仪器右前脚，可使仪器平稳着地。

- 为保证仪器具有充分的散热空间以确保恒温效果，仪器离墙、离物必须保持至少10公分的距离。

- 配置容量不少于1KW、交流电压为220V的专用电源插座。

- 打开仪器右侧电源总开关，整机通电。

三、控制面板介绍

四、温度及其参数设定

五、速度设定

六、时间设定

七、操作及使用方法

八、速度整定状态

新装控制器或速度控制不良时，应进行一次整定。在运行状态下，常按速度键 4秒，出现“输入密码”，再按▲键使得密码至“22”，再按参数修改/确认键，进入速度整定状态，显示窗口显示剩余时间，速度调整“8150”和当前速度。调节主板上的电位器使当前速度调至300，然后再按下参数修改/确认键，退出整定状态，保存整定值返回至正常显示状态。

九、简单故障及排除方法

| 现 象 | 原 因 | 排 除 |
| --- | --- | --- |
| 仪器不运转，面板无显示 | 外电源未接入 | 仪器电源插头是否插好； 电源插座是否有电； 电源开关是否已打开 |
|  | 保险丝烧毁 | 调换同规格的保险丝 |
| 仪器运转，液晶屏无显示 | 同一线路内有高频干扰源 | 按一下参数修改/确认键 即可恢复显示； 消除同线路干扰源或另设专用线路 |
| 温度波动大 | 制冷系数设定不正确 | 按使用说明书重新设定 |
| 实测温度偏高且经常进入超温报警状态 | 起控温度太高 | 将仪器后背通风孔打开 或将制冷系数设定为“0.5--2” |
| 仪器噪音大 | 仪器放置不平 | 调节仪器后左脚，使仪器平稳着地 |
|  | 多孔托盘松动 | 旋紧托盘四角的紧固螺帽 |
|  | 烧瓶夹松动 | 取出托盘，用随机所附工具紧固烧瓶夹螺帽 |

如有任何疑问敬请致电：中国.上海海向仪器设备厂

电话：0086-021-60484976 传真：0086-021-57492276

有下列情况之一的，必须拔下本仪器电源插头：

- 开启本仪器电源箱门时。

- 更换保险丝时。

- 仪器发生故障不能正常使用时。

- 仪器长时间停止使用，电源插头处积满尘埃时。

- 搬动仪器时。

注意事项

- 使用前必须充分阅读理解本产品使用说明书，使用不正确会导致仪器的损坏或仪器运转的不正常。

- 仪器应放在坚硬牢固的平面上，并确保其水平状态。

- 仪器离墙离物必须保持约10CM的距离。

- 切勿把仪器放在炉子边上或阳光直射处。

- 不要重力开启、闭合仪器箱门。

- 开启仪器箱门前应确认托盘已处于静止状态。

- 仪器连续制冷时须10天做一次加热驱潮处理。

- 应经常检查烧瓶夹固定螺丝。

- 仪器箱门不宜随意频繁打开。

- 仪器表面不可与汽油、香蕉水等挥发性化学品接触。

- 保持箱内外洁净，经常清理杂物、污迹。

安全提示

为了您的人身和财产安全，以下事项务必切实遵守！

- 本仪器必须可靠接地。

- 在使用前请确认当地的电源电压符合要求。(220∨±5%)

- 仪器应使用独立的电源插座。

- 插紧电源插头。

- 切勿用湿手插拔电源线。

- 不要以拉扯电源软线来拔除插头。

- 不可损坏电源软线或利用非指定的电源软线。

- 不要在中段连接电源软线和使用接长软线。

- 请勿将手指、棒类或其它异物插入送风口或进风口。

- 若有异常状态（烧焦味等）应立即拔除电源插头使仪器终止运转或以断路器来断开电源。

- 切勿擅自进行修理，修理不正确会导致火灾或触电。

十、电原理方框图

# Text boxes

感谢您购买海向仪器，在您启用恒温培养摇床前，请详细阅读使用说明书，相信它会让您的恒温培养摇床发挥最大的功用。阅读完本说明书后，请将其妥善保管，以便随时阅读。